Приложение № 2

к тендерной документации

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Установка анестезии (наркозный, дыхательный) |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Установка анестезии | Функциональные требования к базовой комплектации: Аппарат должен быть адаптирован для введения в наркоз взрослых пациентов, детей и новорожденных с проведением автоматической вентиляции легких, вентиляции вручную или при самостоятельном дыхании. Аппарат должен быть предназначен для введения в наркоз пациентов всех возрастных групп, путем использования средств для ингаляционного наркоза с возможностью работы при низких потоках. Технические характеристики базовой комплектации должны быть следующие: Тип вентилятора должен быть следующий -: электронно- управляемый, электроприводный поршневой вентилятор, адаптированный к любой группе пациентов без необходимости замены частей вентилятора. Принцип работы - контроль по времени с постоянным объёмом. Изменение настроек подачи свежего газа не влияют на дозировку дыхательного объёма. Возможность продолжения вентиляции при экстренном отключении подачи сжатого воздуха. При отключении подачи сжатого О2 вентиляция продолжается атмосферным воздухом. Время срабатывания триггера – не более 20 миллисекунд. Должна быть системы автоматического самотестирования и калибровки сенсоров перед началом работы и во время эксплуатации с постоянным контролем герметичности в контуре. Принцип управления аппарата должен быть вращающийся манипулятор, с трехшаговой концепцией управления – «выбор – установка – подтверждение». Наличие электронного контроля работы вентилятора с поддержанием постоянного дыхательного объема, независимо от потока свежего газа. Версия аппарата на 2 газа: наличие флоуметров для О2, Air с регулировкой общего потока свежего газа. Должны быть следующие режимы вентиляции легких: Искусственная вентиляция легких с перемежающимся давлением (IPPV). Проводимая вручную (Man.). Самостоятельное дыхание (Spont.). Аппарат должен проводить мониторинг следующих параметров: инспираторный O2: не менее от 10 до 100%, частота дыхания: менее 2 до 99 вд/мин, дыхательный объём на выдохе: от 0 до 1500 мл, минутный объём на выдохе: от 0 до 32 л/мин, Пиковое давление газа: 0 до 80 смН2О, ПДКВ: 0-30 смН2О Давление плато: 0-80 смН2О Среднее давление: 0-50 смН2О (среднеинтегральное давление в дыхательных путях в течение всего дыхательного цикла, зависит от ЧД, Pinsp, PEEP, Ti, Те и Vinsp.). Давление в дыхательных путях отображаются в цифровых значениях и в виде диаграммы. Масштабирование диаграммы давления выполняется автоматически. Функции обеспечения безопасности должны быть не хуже следующих: должна быть трехуровневая система подачи тревоги в зависимости от важности и приоритета: уведомление, предостережение и предупреждение. Наличие возможности отключения звуковой тревоги низкой важности (уведомление, предостережение) на 2 минуты, тревогу высокой важности (предупреждение) выключить нельзя. При каждом включении аппарат должен автоматически проводить самотестирование и калибровку всех систем. Контроль концентрации О2 в подаваемом газе, которая не меньше 23%. При падении давления подаваемого О2 ниже 1,38 bar на 7 секунд включается звуковой сигнал; Система блокировки должна гарантировать, что в действии находится только один испаритель анестетиков. В случае сбоя внешнего электропитания не должно происходить перебоев в работе аппарата. Аппарат должен автоматически переходить в режим питания от встроенных аккумуляторов. На дисплей должно выводиться уведомление «Сбой питания». При остаточной емкости аккумулятора не более 20% выводится уведомление «Батарея разряжена!». При остаточной емкости аккумулятора не более 10% появляется предостережение «Батарея разряжена!!», ориентировочное время до полного разряда аккумуляторов составляет — не менее 10 минут. В случае нарушения подачи электропитания и разряда батарей – должна быть возможность ручной вентиляции При полном отсутствии О2 аппарат продолжает вентиляцию воздухом. Наличие автоматического переключения на подачу О2 в случае перебоев с подачей сжатого воздуха. Клапан сброса избыточного давления в дыхательных путях открывается при 75 ± 5 смН2О. Клапан выравнивания отрицательного давления в дыхательных путях открывается при от -7,5 до -9,0 смН2О Наличие режима постоянной готовности к работе. Контроль состава свежего газа: Наличие манометров давления газов на входе в аппарат из системы централизованного газоснабжения или баллонов. Регулировка потока осуществляется механическими ротаметрами. Индикация потока газов осуществляется стеклянными измерителями потока. На кислородной линии предусмотрена тревога низкого давления газа – при падении давления кислорода на входе в аппарат ниже 1,4 бар мигает красный светодиод. Тревоги: Наличие регулируемой трехуровневой системы тревог (уведомление, предостережение и предупреждение). Возможность настройки тревог как пользователем, так и автоматически. Контролируются следующие параметры: давление в дыхательных путях (верхний лимит тревоги настраивается в диапазоне от 10 до 70смН2О; нижний лимит тревоги в диапазоне от 5 до 30 смН2О; минутный объем (верхний лимит тревоги настраивается в диапазоне 0,1–20,0л/мин, нижний лимит тревоги: 0,0 - 19,9л/мин) Тревоги апноэ при остановке дыхания/вентиляции, при разгерметизации системы. Тревоги по давлению апное при Частоте дыхания ≥6 в мин.: «Предостережение», если пороговое значение давления не превышается более 15 сек. и тревога «Предупреждение», если то же значение не превышается более 30 сек. В режимах Ручная/Спонтанная вентиляция, при Частоте дыхания <6 в мин: «Предостережение», если пороговое значение давления не превышается более 30 сек. и «Предупреждение», если то же значение не превышается более 60 сек. Тот же алгоритм тревог по потоку апное, если не достигается Vt в 20мл. Концентрация кислорода (верхний лимит тревоги: 19-100%; нижний лимит тревоги: 18-99%). Аппарат может распознавать, было ли снижение концентрации О2 вызвано фактическим его снижением или неполадкой датчика О2. Тревоги дифференцируются соответственно: при фактическом снижении концентрации О2 приоритетность тревоги выше. Технические характеристики: Диапазон давления в системе: от 2,8 до 6 бар; Ограничение давления: 15-70 смН2О; Дыхательный объем: 20-1400 мл; Частота дыхания: 4-60 в мин.; Частота дыхания минимальная в режиме апное: от 3 до 20 в мин. Время вдоха: от 0,3 до 4,0 сек. Соотношение вдох/выдох: от 4:1 до 1:4; Пауза на вдохе: от 0 до 50%; ПДКВ: 0-20 смН2О во всех режимах; Давление на вдохе: ПДКВ + от 5 до 65 смН2О; Поток на вдохе: 10-85 л/мин; Ротаметр для общего потока: от 0 до 12 л/мин; Ротаметры: кислород от 0,02 дo 10.0 л/мин, сжатый воздух от 0.2 до 12 л/мин.; Чувствительность триггера: 2-15 л/мин; Индикаторы потока свежего газа: от 0 до 12 л/мин; Дисплей: 6,5” (16,5см); управление настройками посредством кнопок и вращающегося нажимного манипулятора. Концентрация кислорода - от 21 дo 100 об. %.; при расходе свежего газа ≤250 мл/мин доставляется 100 % O2 (S-ORC). Увеличенная подача кислорода в дыхательную систему и дыхательный мешок в обход вентилятора и испарителя (посредством кнопки на лицевой панели аппарата): от 25 л/мин до 75 л/мин в зависимости от давления О2 на входе в аппарат. Увеличенная подача кислорода возможна и при отключенном наркозном аппарате. Измерение комплайнса системы: от 0,2 до 6,0 мл/смH2O ±0,2 мл/смH2O или ±10 % от фактического комплайнса, в зависимости от того, какое значение больше. Компактная дыхательная система: Объем: (включая заполненный абсорбер и исключая трубки): 1,7 л + мешок. Растяжимость: 0,35 мл/смH2O в автоматическом режиме (управление по объему), не включая растяжимость шлангов пациента. Объем канистры для абсорбера: 1,5л. Канистра автоклавируема. Сопротивление дыхательной системы: на вдохе 5,0 смH2O; на выдохе 4,6 смH2O. Электропитание: От сети: не настраиваемое: 100-240 В~, 50/60 Гц, 0,7 А; Перезаряжаемые батареи (свинцовокислотные, запаянные, гелевые): 24 В, 3,5 Ач.; Время работы от полностью заряженных аккумуляторов: - 45 минут минимум, в зависимости от параметров вентиляции – до 120 минут. Прочие параметры: Аппарат располагает тележкой с 3-мя встроенными выдвижными ящиками для хранения принадлежностей, выдвижной письменной подставкой для удобства работы медицинского персонала, встроенными боковыми направляющими вертикальными рельсами для крепления различного дополнительного оборудования с обеих сторон. Аппарат имеет RS 232 х 1 - коммуникационный интерфейс для передачи данных. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Испаритель анестетиков с креплением | Должен работать без подогрева с термокомпенсация. Предназначен для обогащения дыхательной смеси сухих, медицинских газов наркозного аппарата паром жидкого анестетика при точной дозировке его концентрации. Основные особенности должны быть следующие: необходимо наличие транспортного режима «T» для транспортировки заполненного испарителя в любом положении. Безопасная система заполнения. Наличие смотрового глазка для контроля уровня наполнения анестетика. Тип крепления испарителя AutoExclusion. Технические характеристики должны соответствовать следующим: Предел концентрации – от 0,2 до 8%. (для Севофлюрана) Объем заполнения – не более 360 мл. Скорость газотока – от 0,15 до 15 л/мин и от 0.2 до 10 л/мин при концентрациях >5 об.% Степень точности дозировки анестетика: ±0,25 об.% или ±20 % отн. при температуре от 15 до 350С и потоке газа от 0,25 до 10 л/мин.; +0,35 / -0,25 об.% или +30 / -20 % отн. при температуре от 10 до 150С и от 35 до 400С и при потоке от 10 до 15 л/мин. Аэродинамическое сопротивление включенного испарителя при температуре 220С и потоке 10л/мин – - 70 мбар. Температурный диапазон при эксплуатации: от 10 до 40°C. Допустимый угол наклона: до - 300 во время работы. Во время транспортировки (режим «Т») – любой угол наклона. Испаритель не должен содержать латекса. | 1шт. |
|  |  | 3 | Шланги: кислородный | Шланг для подачи кислорода должен иметь разъём NIST, длина – не более 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) | 1 шт. |
|  |  | 4 | Шланги: сжатого воздуха | Шланг для подачи сжатого медицинского воздуха должен иметь разъём NIST, длина – не более 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Компрессор медицинского воздуха | Компрессор безмаслянный сжатого медицинского воздуха. Качество воздуха: фильтрованный сжатый воздух без содержания масла. Размер ячеек фильтров: до 1мкм. Рабочее давление: не более 4 бар. Производительность подачи воздуха (непрерывная подача) – не менее 30л/мин при давлении 3 бар. Наличие индикации повышенной температуры: визуальная и звуковая. Уровень звукового давления: до 49дБ при максимальной постоянной подаче. Энергопотребление – не более 484Вт. | 1 шт. |
|  |  | 2 | PCV + SIMV/PS (дополнительные режимы вентиляции) | Режим принудительной вентиляции с полным замещением дыхательной функции пациента, характеризуется поддержанием постоянного заданного давления в дыхательных путях на вдохе.; Тревоги апноэ, по давлению при Частоте дыхания ≥6 в мин: «Предостережение», если пороговое значение давления не превышается более 15 сек. и «Предупреждение», если то же значение не превышается более 30 сек. Тот же алгоритм тревог по потоку апное, если не достигается Дыхательный объём в 20мл. + P/N Сочетание триггерной пациент-индуцированной вентиляции с принудительными аппаратными вдохами (с управлением по объёму) с поддержкой спонтанного дыхания по давлению Время вдоха в режиме SIMV: от 0,3 до 4,0 сек. Поддерживающее давление: от 3 до 20 смН2О, либо выключено. Тревоги апноэ, по давлению при Частоте дыхания ≥6 в мин: «Предостережение», если пороговое значение давления не превышается более 15 сек., и «Предупреждение», если то же значение не превышается более 30 сек. При Частоте дыхания <6 в мин: «Предостережение», если пороговое значение давления не превышается более 30 сек. и «Предупреждение», если то же значение не превышается более 60 сек. Тот же алгоритм тревог по потоку апное, если не достигается Vt в 20мл. | 1 комплект. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Комплект набора шлангов дыхательного контура пациента взрослый (многоразовый) | Шланги гофрированные силиконовые многоразовые. Адаптированы для пациентов весом не менее 20кг. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Датчик потока (многоразовый, комплект из 5шт.) | Датчик потока должен быть термоанемометрический, устанавливаться в дыхательном модуле наркозного аппарата. Для мониторинга потока требуется только один датчик. Комплект не менее 5 шт. | 1 комплект. |
|  |  | 3 | Датчик кислорода (замена - раз в год) | Датчик О2. Принцип действия - электрохимический (гальваническая ячейка) | 1 шт. |
|  |  | 4 | Бактериальный фильтр одноразовый (комплект 50шт.) | Противомикробный и противовирусный фильтр должны быть одноразового использования для дыхательных объёмов от - 100 до - 1500 мл. Бактериальная фильтрация – не менее 99,999; вирусная фильтрация –не менее 99,99. Объём мертвого пространства – не более 30мл. Макс. время использования – не менее 24ч. Комплект – не менее 50 шт. | 1 комплект. |
|  |  | 5 | Абсорбер СО2, контейнер 5 л | Натронная известь в гранулах. Гранулы не более 2-4мм.: Гидроксид кальция Ca(OH)2 – не более 81%; Вода –не более 16%; Гидроксид натрия NaOH до 3%; Цветной индикатор - этил фиолетовый. Комплект – не менее 2 шт. | 1 комплект. |
|  |  | 6 | Маска наркозная (комплект 3 шт.) | Маски должны быть многоразового использования, должны быть изготовлены из медицинского силикона и иметь анатомическую форму, адаптированную для каждой возрастной группы пациентов. Маски должны иметь мягкую и гибкую структуру, для обеспечения их герметичного прилегания к лицу пациента. Должны быть прозрачные, что позволит контролировать цвет кожных покровов под маской. | 1 комплект из 3 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к окружающей среде: Во время работы: Температура от 10 °C до 35 °C. Отн. влажность до 75 % (без конденсации). При хранении и транспортировке: Температура от –20 °C до 70 °C. Отн. влажность до 75 % (без конденсации). Электрические характеристики: Питание от сети 100 В до 240 В Основной источник питания 100 В до 240 В (AC) ±10 % / 50 Гц/60 Гц ±3 Гц; Потребляемая мощность – 30W |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МИ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP Пункт назначения КГКП «Больница поселка Жайрем» УЗ области Ұлытау |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МИ и место дислокации | 90 календарных дней Адрес: г.Каражал, п.Жайрем, Металлургов, 28 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ - 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |